- ATX280涂层测厚仪

- ATX280涂层测厚仪概述

ATX280涂层测厚仪是一种实用型便携式测量仪，能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量，既可用于实验室，也可用于工程现场，使用不同的测头，可满足多种测量的需要，广泛地应用在制造业、金属加工、化工、商检等领域，是材料保护专业必备的仪器。

ATX280涂层测厚仪符合以下标准：

- GB/T4956-1985 磁性方法

- GB/T4957-1985 涡流方法

- JB/T8393-1996 磁性和涡流覆层测厚仪

- JJG889-95 《磁阻法测厚仪》

- JJG818-93 《电涡流式测厚仪》

- ATX280涂层测厚仪功能特点

- 采用了磁性测厚方法，可无损地测量：

  - 磁性金属基体(如钢、铁、合金等)上非磁性覆层厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)

- 可选配使用7种测头（F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1）

- 具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）

- 具有两种工作方式：直接方式（DIRECT）和成组方式（A-B）

- 设有五个统计量：平均值、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差

- 可采用两种方法对仪器进行校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正

- 具有存贮功能：可存贮500个测量值

- 具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据

- 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警

- 具有电源欠压指示功能

- 操作过程有蜂鸣声提示

- 具有错误提示功能，通过屏显或蜂鸣声进行错误提示

- 设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式

- ATX280涂层测厚仪技术参数

- 测头类型：可选，见涂层测厚仪探头参数表

- 测量原理：磁感应和电涡流

- 测量范围：探头决定

- 低限分辨力：探头决定

- 探头连接方式：分体式导线连接（可更换）

- 示值误差：

  - 一点校准(um)：探头决定

  - 两点校准(um)：探头决定

- 测量条件：

  - 最小曲率半径(mm)：探头决定

  - 基体最小面积的直径(mm)：探头决定

  - 最小临界厚度(mm)：探头决定

- 温湿度：0~40℃ | 20%RH～90%RH

- 统计功能：平均值、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差

- 工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)

- 测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）

- 上下限设置：有

- 存储能力：500个测量值

- 关机方式：手动和自动

- 电源：两节1.5v电池

- 外形尺寸：50×120×25mm

- 重量：150g

- ATX280涂层测厚仪标配

- ATX280涂层测厚仪主机

- F测头

- 标准片一套

- 铁基体和铝基体

- 电池

- 使用说明书

| 测头型号 |  | F1 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 |  | 磁感应 |
| 测量范围（um） |  | 0-1250 |
| 低限分辨力(um) |  | 0.1 |
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
|  | 两点校准(um) | ±[(1～2)%H+1] |
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 凸1.5 |
|  | 基体最小面积的直径(mm) | ф7 |
|  | 最小临界厚度(mm) | 0.5 |
| 探头尺寸（mm) |  | ф12X47 |

| 测头型号 |  | N1 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 |  | 电涡流 |
| 测量范围（um） |  | 0-1250(铜上镀铬0-40um) |
| 低限分辨力(um) |  | 0.1 |
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1.5] |
|  | 两点校准(um) | ±[(1～2)%H+1.5] |
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 3 |
|  | 基体最小面积的直径(mm) | ф5 |
|  | 最小临界厚度(mm) | 0.3 |
| 探头尺寸（mm) |  | ф15X73 |

| 测头型号 |  | F1/90 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 |  | 磁感应 |
| 测量范围（um） |  | 0-1250 |
| 低限分辨力(um) |  | 0.1 |
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
|  | 两点校准(um) | ±[(1～3)%H+1] |
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 平直 |
|  | 基体最小面积的直径(mm) | ф7 |
|  | 最小临界厚度(mm) | 0.5 |
| 探头尺寸（mm) |  | 7.5X11X200 |

| 测头型号 |  | F10 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 |  | 磁感应 |
| 测量范围（um） |  | 0-10000 |
| 低限分辨力(um) |  | 10 |
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+10] |
|  | 两点校准(um) | ±[(1～3)%H+10] |
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 10 |
|  | 基体最小面积的直径(mm) | ф40 |
|  | 最小临界厚度(mm) | 2 |
| 探头尺寸（mm) |  | ф27X47 |

| 测头型号 |  | F400 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 |  | 磁感应 |
| 测量范围（um） |  | 0-400 |
| 低限分辨力(um) |  | 0.1 |
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
|  | 两点校准(um) | ±[(1～3)%H+0.7] |
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 凸 1 |
|  | 基体最小面积的直径(mm) | ф3 |
|  | 最小临界厚度(mm) | 0.2 |
| 探头尺寸（mm) |  | ф12X55 |

| 测头型号 |  | CN02 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 |  | 电涡流 |
| 测量范围（um） |  | 10-200 |
| 低限分辨力(um) |  | 1 |
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
|  | 两点校准(um) | - |
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 平直 |
|  | 基体最小面积的直径(mm) | ф7 |
|  | 最小临界厚度(mm) | 无限制 |
| 探头尺寸（mm) |  | ф16X67 |